|  | TEMPERATURNA TIPALA – UPOROVNA (RTD) |
| --- | --- |

s priključno glavo brez procesnega priključka in brez zaščitnega ohišja

Tip: TTU-GLA-060

| Značilnosti:. vgradnja v obstoječe ohišje ali v medij. za temperature od -250 °C do +850 °C (nad 100 °C samo v primeru kjer je priključna glava višja od mesta vgradnje 55 mm). standardno v klasi A (±0,15 °C pri 0 °C skladno z EN 60751 : 2008). priporočena minimalna vgradna dolžina (globina) je 50 mm. uporaba: industrija standardno, potopne meritve. |  | Garantiramo:. Opcije:. |
| --- | --- | --- |
| Opis:. TTU-GLA-060 so zelo pogoste izvedbe za merjenje temperature v industrijskih procesih (tekočine, plini, vakuum). Izvedbo brez zaščitnega ohišja uporabimo, kadar je v sistemu že obstoječe ohišje ali kadar potrebujemo hitre odzivne čase. Pri vgradnji brez zaščitnega sistema v primeru menjave, kalibracije ali popravila moramo iz sistema odstraniti celo tipalo. Pri uporabi izven meja od 0 °C do 100 °C je potrebno priključno glavo odmakniti od mesta vgradnje vsaj 55 mm. Priporočena minimalna vgradna dolžina (globina) je 10 kratnik zunanjega premera cevi, oziroma v tej izvedbi najmanj 50 mm. Lahko je krajša, vendar z negativnim vplivom na točnost meritve. Luknjičasto izvedbo izberemo za hitrejše meritve temperatur zraka (prezračevanje), zoženo konico pa za hitre meritve drugih medijev. V priključni glavi je lahko vgrajen merilni pretvornik z analognim ali digitalnim izhodom, najpogosteje 4 … 20 mA ali 0 … 10 V, tudi s HART ali profiBUS protokolom. TTU-GLA-060 so lahko v Ex izvedbi ali ON SITE CAL izvedbi za kalibracijo direktno v proizvodnem procesu. Vsa ELPRO temperaturna tipala lahko naročite tudi z akreditiranim certifikatom ali samo s preveritvijo v želenem območju.. |  |  |
|  | slika: Thermowell izvedba TTU-GLA-010 |  |
| Tehnični podatki:; *krepko je označena standardna izvedba. Število senzorjev:; 1, 2 ali 3. Merilni element:; Pt100, Pt1000, NTC, PTCx1. Klasa točnosti po EN 60751 : 2008:; A, A anti vibracijski, 1/3 klase B, 1/10 klase B pri 0 °C, x2. Vezava:; 2-vodna, 3-vodna ali 4-vodna. Vgradna dolžina:; 50, 100, 160, 250, 400, x3. Procesni priključek:; G ¼'', G ⅜'', G ½'', G ¾'', G 1'', NPT ½, NPT ¾, x4. Zaščitni vrat:; 55 mm, podaljšan 120 mm, x5. Zaščitna cev:; ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø11, ø12, x6. Izvedba konice:; ravna, luknjičasta, zožena, x7. Kvaliteta materialov v stiku z medijem:; EN 1.4571 / ASTM 316 Ti ali EN 1.4404 / ASTM 316 L. Priključna glava:; B, BE, BAE, BBK, BUS, BUZ, BUSH, BUZH, BUZH-W, x8. Posebnosti:; rezervni merilni vložek, zaščita cevi (ETFE, ECTFE, PTFE), Ex, ON SITE CAL. Merilni pretvornik:; 4 … 20 mA, 0 … 10 V, Profibus, HART. Dodatki:; glejte kodirno tabelo. |  |

| Standardne vezave senzorjev: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt100 2-vodno |  | Pt100 3-vodno |  | Pt100 4-vodno |  |
| 2x Pt100 2-vodno |  | 2x Pt100 3-vodno |  | 2x Pt100 4-vodno |  |
| Merilni pretvornik: |  |  |  |  |  |
| IPAQ C-202, 4 ... 20 mA | IPAQ C-520, 4-20 mA ali HART |  | APAQ-3HPT, 0 ... 10 V |  |  |

| Priključne glave: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip B | Tip BE | Tip BAE | Tip BBK | Tip J |
| Tip BUS | Tip BUZ | Tip BUSH | Tip BUZH | Tip BUZH-W s prikazovalnikom |